一、商务要求

★（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订之日起      天内全部交货并安装调试完毕。（说明：需海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起150天内；不需要海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起90天内）。

2.交货地点：福建福州。

3.交货方式：按甲方指定免费运送至指定地点。

（二）产品包装和运输要求

按甲方指定包装方式免费运送至指定地点 。

（三）售后服务

★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。

★3.投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训。

★（四）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

★（五）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（六）付款及结算方式

本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30日内向中标供应商支付货款。

★（七）质量保证金

物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

（八）备品备件要求

★1.投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件（见附件2-8）。

2.投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

二、技术要求

关键性技术指标参数前标记“★”符号，重要技术指标参数前标记“▲”符号，一般性指标参数前不作标记。带“★”、“▲”条款需提供技术支持材料（以具体项目为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等，投标供应商自拟且仅加盖投标供应商公章的技术指标参数等资料不予认可）

品目号1-1甲状腺肺计数器

- ★1.用途：用于人体甲状腺照射剂量测量。

- 2.数量：2 台

- 3.技术参数：

- ▲3.1 可对人体甲状腺和肺部器官的放射性含量进行测量，并给出内照射剂量估算值；

- 3.2 肺部典型最低探测限（LLD）：137Cs≤180Bq、60Co≤150Bq；

- 3.3 甲状腺典型最低探测限（LLD）：131I≤80Bq；

- 3.4 测量速度：≥15 人/h；

- 3.5 甲状腺探测器

- 3.5.1 NaI（Tl）晶体：≥1.5×1.5 英寸；

- ▲3.5.2 能量响应范围：50keV-2MeV；

- 3.5.3 能量分辨率：≤7.5%；

- 3.5.4 谱仪道数：≥1024 道；

- ▲3.5.5甲状腺探测器：≥1 个

- 3.6 肺部探测器

- 3.6.1 NaI（Tl）晶体：≥3英寸×3英寸；

- ▲3.6.2 能量响应范围：50keV-2MeV；

- 3.6.3 能量分辨率：≤7.5%；

- 3.6.4 谱仪道数：≥1024 道；

- ▲3.6.5肺部探测器：≥2个；

- 3.7 屏蔽体：重量≥500Kg；

- 3.8 专用软件包

- 3.8.1 集成硬件参数设置、硬件控制、数据采集、能谱解析、活度测量、测量出报告功能；

- 3.8.2 具有甲状腺探测器测量能谱和肺探测器测量能谱全自动解析功能；

- 3.8.3 内置标准人体效率刻度曲线；

- 3.8.4 具备人员信息录入功能；

- 3.8.5 具备内污染摄入方式选择功能；

- 3.8.6 具备计数率测量、剂量率测量、核素识别、活度测量和内照射剂量评估功能；

- 3.8.7 具备内照射剂量随时间变化曲线显示功能；

- 3.8.8 具有全自动出报告功能；

- 3.8.9 具备内污染热力图显示功能，显示甲状腺和肺部污染程度；

- 3.8.10 全中文界面；

- 3.9 配备工作站：CPU≥i7，内存≥32G，硬盘≥1T；

- 3.10配备激光打印机。

- ★4.配置清单：

4.1甲状腺肺计数器 2 套

品目号3-1多功能辐射检测仪

★1.用途：可监测场所中 X、γ射线剂量率。

2.数量：2 台

3.技术参数：

3.1主机：

▲3.1.1主机内置探测器剂量率范围：0.01μSv/h～15mSv/h；

3.1.2实时测量剂量率，同时记录并显示累积剂量；

3.1.3具备自由选择剂量率报警阈值和累积剂量报警阈值；

3.1.4具有剂量率和累积剂量双报警功能；

3.1.5自动记录报警事件；

3.1.6内置可充电锂电池；

3.1.7灵敏度： ≥5CPS/uSv/h；

3.1.8显示单位 : μSv/h，μSv，mSv，Sv；

3.1.9具备可扩展外接多种探测器，实现多种射线辐射水平检测；

3.2高灵敏度γ辐射探测器：

3.2.1传感器类型：塑料闪烁体探测器；

3.2.2传感器数量：1个；

▲3.2.3能量响应范围：15KeV-6.0MeV；

▲3.2.4量程范围：10nSv/h-10Sv/h；

3.2.5相对误差：≤10%；

▲3.2.6仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，可通过静电放电抗扰度试验，提供检验机构出具的检验报告；

▲3.2.7仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，可通过射频电磁场辐射抗扰度试验，提供检验机构出具的检验报告；

3.2.8防护等级：≥IP65；

3.2.9工作温度：-10℃～45℃；

3.3表面污染探测器：

3.3.1探测器：塑料闪烁体ZnS(Ag)；

3.3.2有效面积：≥10×10cm²；

3.3.3探测上限:≥0.8*105 cps；

3.3.4探测效率：241Am ≥52%；14C ≥17%；204Tl ≥48%；

▲3.3.5相对固有误差：＜±10%；

▲3.3.6重复性：＜±10%；

3.4中子探测器：

3.4.1探测器：包含He-3正比计数管；

3.4.2测量类型：中子；

3.4.3灵敏度：≥2.81CPS/(nSv/h)，252Cf源；

3.4.4实时剂量率：0.01μSv/h - 50mSv/h

3.4.5累积剂量：0.01μSv - 9999mSv

3.4.6能量范围：0.025eV— 14MeV

3.4.7相对固有误差：≤±10%；

3.4.8整机耗电≤200mW；

3.4.9续航时间：≥8h；

3.4.10防护等级≥IP65；

- ★4.配置清单：

- 4.1多功能辐射检测仪2台。

4.2第三方检测机构的检定或校准证书（剂量和能量）。

品目号3-2伤口放射性污染检测仪

★1.用    途：适用于人体伤口表面低水平α辐射污染检测。

2.数    量：3台

3.技术参数：

3.1探测器类型：半导体探测器；

3.2探头灵敏窗面积：≤3.14cm2；

3.3α能量探测水平最小值≤2MeV；

3.4α能量探测水平最大值≥6MeV；

▲3.5仪器本底：α≤1cpm,β≤60cpm

▲3.6可探测和显示数值：1～99999cps；

3.7具备可充电锂电池；

3.8工作环境特性：温度-20℃～50℃，相对湿度RH≤95%；

3.9α粒子的报警值连续可调，最小值≤1cpm；

3.10α粒子的报警值连续可调，最大值≥200cpm；

3.11探测效率:α:≥35%

3.12探测器重量：≤500g；

- ★4.配置清单：

- 4.1伤口污染检测仪3台；

4.2第三方检测机构的检定或校准证书

品目号3-3样品采运箱

★1.用途：主要用于放射性物质、化学战剂、生物毒剂的回收与封存。

2.数量：4 个

3.技术参数：

3.1 采用金属密封，实现快速封装；

▲3.2 铅厚度≥5mmPb，纯铅密度不小于11.3g/cm3；

▲3.3内部尺寸：≥300*300*300mm；

3.4 载重：≥10kg；

★4.配置清单：

样品采运箱 4 个。