一、商务要求

★（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订之日起      天内全部交货并安装调试完毕。（说明：需海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起150天内；不需要海关办理的物资，到货时间为合同签订之日起90天内）。

2.交货地点：福建福州。

3.交货方式：按甲方指定免费运送至指定地点。

（二）产品包装和运输要求

按甲方指定包装方式免费运送至指定地点 。

（三）售后服务

★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。

★3.投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训。

★（四）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

★（五）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（六）付款及结算方式

本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30日内向中标供应商支付货款。

★（七）质量保证金

物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

（八）备品备件要求

★1.投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件（见附件2-8）。

2.投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

二、技术要求

关键性技术指标参数前标记“★”符号，重要技术指标参数前标记“▲”符号，一般性指标参数前不作标记。带“★”、“▲”条款需提供技术支持材料（以具体项目为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等，投标供应商自拟且仅加盖投标供应商公章的技术指标参数等资料不予认可）

品目号1-1移动数字化X光机

- ★1.用    途：用于核化伤员床边摄片，辅助诊断使用。

2.数    量：1台

3.技术参数：

- ★3.1具备NMPA(CFDA)注册证（备案证）；

- 3.2平板探测器：

- 3.2.1探测器材料：非晶硅，移动式探测器；

- 3.2.2探测器尺寸：≥430mm×430mm；

- 3.2.3采集像素矩阵：≥3k×3k；

- 3.2.4空间分辨率：≥3.3LP/mm;

- ★3.2.5图像输出灰阶：≥16BIT；

- 3.2.6数据格式：Dicom3.0标准；

- 3.2.7成像时间：≤10s。

- 3.3高频高压发生器：

- ▲3.3.2最大输出功率：≥40kW；

- 3.3.3最高输出电压：≥125kV；

- 3.3.4管电流范围：≥500mA；

- 3.3.5最短系统曝光时间：≤1ms；

- 3.3.6最长系统曝光时间：≥10s。

- 3.3.7电流时间积范围：≥320mAs；

- 3.4 X射线管组件：

- 3.4.1焦点：小焦点≤0.6mm，

- 3.4.2焦点：大焦点≤1.3mm

- ▲3.4.3最大阳极热容量：≥300kHu；

- ▲3.4.4阳极转速：≥2500rpm/min；

- 3.4.5球管最高工作电压：≥150kV；

- 3.5摄影机架：

- 3.5.1具备升降立柱、伸缩臂机架；

- 3.5.2 限束器旋转角度范围≥±90°；

- 3.5.3立柱自身旋转范围：≥±180°；

- 3.5.4机身宽度：≤65cm；

- ★3.5.5最大焦点高度：≥2000mm；

- 3.6 图像采集处理工作站：

- 3.6.1 具备登记保存、查询、修改、远程查询登记等功能；

- 3.6.2 具备曝光参数调节、曝光控制、裁剪、标记等功能；

- 3.6.3 具备图像垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、单窗、双窗、移动、缩放、

- 负像、测量功能；

- 3.6.4 具备报告撰写、打印功能；

- 3.6.5 具备胶片打印功能；

- 3.6.6 符合 dicom3.0 标准；

- ★3.6.7 负责免费对接医院 PACS 系统；

- 3.7 自带≥20 个拍片程序，用户可自行修改和保存；

- 3.8 具备故障自动保护，故障报警显示功能；

- 3.9 具备断电后自动保存参数功能；

- ★4.配置清单（提供交货清单）：

- 4.1移动数字化X光机1台。

- 4.2 图像采集处理工作站 1 套。

品目号3-1洗消泵

- ★1.用途：用于核化污染人员体表及伤口洗消。

- 2.数量：1 台

- 3.技术参数：

- 3.1具备涡轮抽吸系统，洗消喷水管与冲洗后的废水回吸管一体成形；

- 3.2额定压力:≥0.25Mpa；

- 3.3水源初始温度至40℃之间可调；

- 3.4出水流量：≥1.5L/min；

- 3.5洗消去污效率：≥90% 或≥45m2/h；

- 3.6单箱整备质量：≤50kg；

- 3.7具备可移动式功能；

- 3.8自带污水收集筒、清水存贮筒；

- 3.9清水存储桶容量≥10L；

- 3.10污水收集桶容量≥9L。

- ★4.配置清单（提供交货清单）：

4.1 洗消泵 1 套。

品目号3-2放射性污染洗消箱

★1.用途：用于放射污染人员洗消。

2.数量：2 台

3.技术参数

▲3.1 洗消箱由洗消液和必要的辅助工具组成，箱内配置物品能满足≥10 人份使用；

3.2 洗消箱内物品的种类、规格和数量清单，包括但不限于：

3.2.1 洗消剂种类≥10 种，每种配置≥10 份（内含自主合成络合剂 DTPA 盐，表面活性剂，氧化剂、还原剂等）；

3.2.2 DTPA 洗手膜≥10 份；生理盐水≥1 瓶；盐酸利多卡因≥5 支；

3.2.3 洗眼瓶≥1 个；塑料量杯≥1 个；一次性使用手术单≥10 张；医用外科口罩≥10 个；医用帽≥10 个；一次性灭菌手套≥10 副；压缩毛巾≥10 条；手刷≥10 个；医用棉签≥20 包；污物袋≥10 个；医用纱布≥10 包；创面敷贴≥10 包；剪刀≥1 把，敷料镊≥1 个；指甲刀≥1 个；备皮刀≥10 个；

3.2.4 体表放射性污染及去污记录表 1 张；

3.3 放射性污染洗消箱和箱内物品质量均符合 Q/12FSS0001-2019 人体体表放射性核素污染洗消箱标准及标准引用的规范性文件要求；

3.4 外箱材质：抗压防震功能性塑料。

★4.配置清单（提供交货清单）

4.1放射性污染洗消箱 2 台

品目号3-3井型电离室（活度检测仪）

- ★1.用途：用于满足化合物浓度分析。

- 2.数量：1 台

- 3.技术参数：

- 3.1可测量核医学常用核素包含99mTc、131I、67Ga、201T1等；可测量核医学体内治疗核素包含153Sm、90Y、186Re以及正电子核素18F、15O、13N等；

- 3.2光子辐射能量范围为25-3000KeV；

- 3.3常用核素库≥100个；

- 3.4配备专用核素测量容器；

- 3.5具备按键自动扣除环境辐射本底；

- 3.6能量范围：25KeV以上的X、γ及其1MeV以上的β核素；

- 3.7量程范围：1uCi-10Ci（99mTc）；

- 3.8测量精度：≤2%；

- 3.9测量速度：≤5秒；

- 3.10显示单位：居里（Ci）或贝可（Bq）；

- 3.11几何响应：样品轴向变动≤2cm，读数变动≤±0.5%；

- 3.12井型电离室尺寸：直径≥145mm，高≥320mm；

- 3.13环境温度：0-40℃；

- 3.14相对湿度：≤95%；

- 3.15带有自动衰减测量模式；

- 3.16 具有自诊断和重复性、准确性、线性自动测量功能；

- 3.17 具备在线升级功能；

- 3.18 通讯方式至少包含：USB、RS232；

- 3.19 配备专用打印机。

- ★4.配置清单（提供交货清单）：

4.1 井式电离室（活度计检测仪）1 台。

4.2第三方检测机构的检定或校准证书（99mTc、131I）。

品目号3-4 层流罩

- ★1.用途：用于给病人提供无菌治疗的环境。

- 2.数量：8 台

- 3.技术参数：

- ▲3.1净度等级：百级；

- ▲3.2过滤器效率≥H13；

- 3.3消毒方法：紫外线+高效过滤；

- 3.4紫外线泄漏量：≤1μw/cm²；

- 3.5臭氧泄漏量：≤0.003mg/m³；

- 3.6机内紫外线辐射照度：≥27000μw/cm²；

- ▲3.7气雾室细菌的杀灭率均≥99.90%；

- 3.8设备持续工作1小时后，100m³房间室内空气≥0.5um颗粒物≤300000个/m³，满足 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》评价标准，可判定达到万级空气洁净程度；

- 3.9设备开机运行 10min 后，消毒床罩内浮游菌数为 1 cfu/m³ ，满足 GB/T 16293-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法的评价标准，可判定达到百级洁净度；

- 3.10设备开机运行10min 后，消毒床罩内每个采样点≥0.5um平均悬浮粒子浓度值为1个/L，≥5um平均悬浮粒子浓度值为0个/L，满足GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》评价标准，可判定达到百级空气洁净程度。

- ★4.配置清单（提供交货清单）：

- 4.1 层流罩 8 台。

品目号3-5洗消治疗床

★1.用途：用于核污染和化学污染人员卧式洗消。

2.数量：5 张

3.技术参数：

3.1 床架：不低于 304 不锈钢材质；

▲3.2 具备防水浴槽，浴槽材质:PVC；

3.3 具备防护围栏；

3.4 带脚刹万向轮；

3.5 具备污水收集桶；

3.6 具备电动升降功能；

▲3.7 承重：≥170kg.

3.8具备蓄电池，可充电；

3.9 具备漏电保护装置。

★4.配置清单（提供交货清单）：

4.1 洗消治疗床 5 张。