- 智能化设备：

- 放射性药物多核素全自动合成仪  1台

二、设备主要技术参数及配置要求

- 1、双反应系统

- 2、反应系统可加热温度：220℃

- 3、反应系统冷却：带空气冷却

- 4、纯化方式：放射性HPLC纯化及SPE纯化

- 5、旋塞阀数量：36个

- 6、放射性探测器：6个以上

- 7、压力控制：大气压至4bar，数字调节

- 8、真空控制：25mbar至1bar，数字调节

- 9、HPLC泵流速：0-10ml/min

- 10、紫外检测器：可变波长200-400nm

- 11、放射性检测器：测量范围2.5-250mCi/ml

- 12、高压注射阀：6000psi，自动

- 13、Loop环：10ml

- 14、柱选择阀：6000psi，自动

- 15、馏分收集阀：自动

- 16、开放平台，用户可进行创建、编辑流程

- 17、软件具有权限管理

- 18、具有合成重播回看功能

- 19、FDG合成：一次装量4次合成，产率70%（EOS）

- 20、FDOPA合成：产率35%（EOS）

- 三、检测次数：±20人次/批，120批/年

- 四、售后服务要求

- 设备免费质保期至少为5年;使用期内至少1年设现场驻点工程师。

- 应急维修时间安排:24小时响应，一旦接到报修电话，30分钟内派遣有经验的维修工程师到达现场。在广州设有易损品、备件的供应仓库及渠道。

- 具备远程服务能力。提供终身免费软件升级。

- 重大故障：设备超过2小时无法恢复正常运行的故障为重大故障，厂家应设有应急预案。一个月内出现重大故障两次以上，需方有权要求供方赔偿相应损失。